中瑞祥油面电位测量系统油面电位测量仪安装与测量以及注意

1. 静电电位计(EST202)：输入阻抗大于1014Ω

2. 不锈钢浮球：直径为约90mm (代替铜球，长时间不生铜绿锈)

3．尼龙绳：直径约5mm左右，表面绝缘电阻大1012Ω／cm。.

4. 聚四氟滑轮：3个。(直径80mm)

5. 聚四氟环： 3个(外圆直径40mm,内孔直径20mm,厚度10mm)

6．导线：连接不锈钢浮球和静电计仪器，长度可根据油罐深度选择

油面电位测量系统

一、概述：

本油面电位测量系统完全按GB6951国家标准设计，其静电电位计采用输入阻抗达1014Ω的EST202，数字显示，具有测量范围宽，机内9V电池供电，适用室内外携带使用，超高的输入电阻，输入电阻大于1014Ω，极宽测量范围：0～±20kV，10V高分辨率，大数码LCD显示，读数与使用操作极为简便。

整个测量系统由静电电位计(EST202)、不锈钢浮球、尼龙绳、聚乙烯滑轮等组成，完全符合国家标准GB6951。

二、基本配置技术指标：

1. 静电电位计(EST202)：量程：0～±20kV, 数字显示，输入阻抗大于1014Ω，输入电容小于10pF最小分辨率10V，误差不大于±5%

2. 不锈钢浮球：直径为约90mm

3．尼龙绳：直径约5mm左右，表面绝缘电阻大1012Ω／cm。.

4. 聚四氟乙烯滑轮：3个。

5. 聚四氟环： 3个(外圆直径40mm,内孔直径20mm,厚度10mm)

6．绝缘导线：连接不锈钢浮球和静电计仪器，长度可根据油罐深度选择

EST202静电计使用方法

1． 仪器接地（接地端在后面板上）.

可以接在油罐的外壳边缘或就近的地线上。

2. 清零与调零：

测量之前要清零与调零

用接地线将测量端与地相接，即高压为0后，先按下清零(ZERO CHECK)，如果不到0，再调零(ZERO ADJ.)使显示为0

注意：由于数字显示表分辨率高，最后一位数很容易受干扰，可能调零较难，但0.0几的数对测量结果影响很小。

3．测量：将高压端接到要测量物体上，就可显示被测量物体的静电电压

安装与测量

1.将静电计EST202的接地端（在仪器后面板上）接好地，可以接在油罐的外壳边缘或就近的地线上。

2.测量油面电位前将浮球用与导线与静电计EST202输入端接好，使得不锈钢浮球经过导线与静电计相连通，即油面电位等于静电计输入电位，要求测试导线经过绝缘的滑轮、绝缘的尼龙线，为防静电泄漏，导线经过绝缘杆的四氟孔穿过。(见图)

3.连接好后，将静电计测量端用导线与地相接（此时静电计输入电位为0），按下清零开关，若显示不为0.00，可以在静电计输入接地时，按下清零开关，调节调零旋钮使其显示为0。但有时因干扰或静电泄漏，可能会有几个尾数，与几百个读数相比，不会影响测量准确度。

4.平恒锤，可以根据绳子是否松动影响测量的情况，可以挂一个200g，也可以再增加200g，当然也可以不用

测量

4.将高压输入接地，接通电源，并清零，检查显示是否为零

5.调零：当显不为零时，小心调节右上角的调零使显示为零, 由于静电计的分辨率可达10V，而人员活动时经常产生几百甚至上千伏的静电(为减小人员静电，操作人员最好穿防静电鞋和防静电服，所以有时调好零后，可能会有几个数字变化，但一般不影响测量精度，也可以在读数前减去这几个数值。

6.清零可开始测量, 记下测量静电电位和时间

注意：

1. 将铅锤捆在尼龙绳一端，从油罐口中缓慢放入油罐底部，尼龙绳另一端穿过不锈钢浮球中心孔后固定在油罐口（可用木条），让不锈钢浮球能沿尼龙绳上下随着油面自由浮动，但不漂到罐壁去。

2．探头是无源的球体，仪器不要放在爆场所使用。

3.一般情况下人员或物体可以带上几千甚至上几万伏静电，所以在测量时人员要尽量不靠近静电计，以防止感应造成误差。

4.由于静电计的输入阻抗不是无穷大，而且环境和仪器本身有极小的漏电流

注意事项：

1：静电有正负之分，而且物体上所带的静电会随时变化，且周围人员及物体所带的静电也会影响测量结果，所以显示结果也可能变化。

2. 不能测量高于20kV的静电，否则有可能过量程放电烧毁仪表。

3．校准仪器时请用高精度静电发生器，如果显示结果误差超出技术要求，只需用小起子调节“校准”电位器即可。

5. 天气潮湿时，可用热风机吹球下面的绝缘柱以提高绝缘。但温度不宜太高，以免塑料受热变形

6仪器主机不能在危险场所工作。

五、维护

本机使用9V电池供电，即安全也方便，但也可以使用外部12V电源供电

仪器主机不能在危险场所工作。

未经书面同意拆开仪器时，技术支持和保修失效。

如果要将仪器寄回原厂检修或调试，应使用原厂的包装并有防止压坏和摔毁的包装，否则在运输过程中造成的损坏由寄件人负责