中瑞祥污泥CST毛细吸水时间测定仪说明书

本手册涵盖了CST设备的操作方法。毛细吸收计时法是一个可靠的污泥过滤评价法，这台设备原先是用来处理污水污泥的，然而，CST技术可以用在任何胶状水悬浮液，在石油化工行业，CST技术被用来评定钻浆污染程度。

CST是已知体积的悬浮液因为标准CST滤纸所产生的毛细吸收压力而滤出所需要的时间。CST测试单元包括：

CST测试仪

CST测试座

长加液管

短加液管

试验过程

样品准备

1. 在样品准备过程中，必须保证抽样品和总体污泥样品同质，并且能够代表总体样品。

2. 样品中的大型物体应该去除，使用5毫米的筛孔过滤样品。

3. 为了减少样品因为温度而变性，在试验前，样品温度应该达到室温。

4. 污泥样品不宜长时间保存，因为生物降解会影响测试结果。

CST 测试程序

1. 把CST测试座插入CST测试仪。

2. 保持两个加液管干燥和清洁。

3. 把滤纸由最上侧插入底部，轻压上盖使电极塞和滤纸接触，过大的压力可能导致滤纸的损伤。

4. 选择短加液管用于污泥快速过滤，或者长加液管进行污泥慢速过滤，把加液管插入测试座，旋转加液管，缓缓轻压，让滤

4. 选择短加液管用于污泥快速过滤，或者长加液管进行污泥慢速过滤，把加液管插入测试座，旋转加液管，缓缓轻压，让滤纸受力均匀。

5. 按下开关按钮按键，打开CST测试器。

6. 按下测试按键，检查计数器读数为0。

7. 把污泥样本注入加液管，污泥的数量约10~20ml。如果CST试验结束，而加液管中没有污泥，或者只有污泥小块，则试验需要重新进行！

8. 按下存储按键，保存该次测量数据，同时也可以通过查询按键查询之前数据，通过删除按键删除之前数据，平均按键对之前数据进行平均。

9. 取出加液管。

10. 取出滤纸，用棉纸清测试座以及加液管以备下次试验。

CST测试结果解释

总体而言，CST值越低，污泥渗透能力越强。以下CST值对于浓度为5%的典型污泥来说是可以接受的，过滤漏斗直径为1.8厘米：

渗透压 小于10但随过滤时间增大

滤纸 筛孔为15-20时过滤效果稳定。

离心分离机 小于或等于15，且效率稳定。

CST 测量精度

CST总误差率大概在6%-10%之间。如果误差超过了10%，说明测试过程需要改进。水渗透过1.8厘米的漏斗需要4秒钟。通过1厘米的漏斗耗时10秒钟，如果污泥的CST接近水的CST，那么，试验结果就没有什么意义了。