中瑞祥数字式自动旋光仪测量流程原理

通过光电检测与自动伺服系统实现旋光度的精准测量，其核心原理与操作流程如下：

光学测量原理

仪器采用单色光源（如钠光灯）产生平面偏振光，通过起偏器滤除非偏振光，形成单一振动方向的偏振光。当含有旋光性物质的样品通过检测池时，偏振光的振动方向会因分子结构差异产生左旋或右旋，旋转角度与物质浓度、光程及温度相关。 ‌

测量流程

‌校准零位‌：空载时调整起偏器与检偏器至正交状态，记录基线光强。

‌装载样品‌：将待测溶液注入透明样品池，密封后置于仪器检测池中。

‌自动检测‌：

偏振光通过样品后振动方向发生偏移，导致检偏镜自动旋转至特定角度以恢复光强平衡。

旋转角度差值即为溶液的旋光度，仪器通过编码器或数字模块自动转换为数值。 ‌

技术特点

‌自动化‌：采用光电传感器实时监测光强变化，自动补偿偏振角度偏差，精度可达±0.001°。

‌多功能‌：支持温度补偿、数据存储及联网功能，适用于制药、食品、化工等领域的质量监控