‌中瑞祥泵吸式四氢噻吩检测仪操作使用‌

主要包括设备启动、自检预热、标定、检测和关机等核心步骤。以下是基于主流设备的通用操作流程：

‌设备启动与预热‌

在‌新鲜空气环境‌中，长按电源键或[OK]键3秒开机。

仪器自动进入自检与预热状态，屏幕显示软件版本、传感器状态、剩余标定天数等信息。

预热期间测量值可能闪烁并伴随警告符号，此阶段禁止报警输出，需等待10-30分钟直至传感器稳定。

‌零点校准（调零）‌

将仪器置于无四氢噻吩气体的洁净空气中。

进入校准模式，通常通过短按[+]键三次激活标定符号*，再按[OK]键启动校准。

待读数稳定后再次按下[OK]键完成标定，屏幕显示“OK”表示成功。

‌标准气体标定（定期校准）‌

使用已知浓度的四氢噻吩标准气体进行两点校正。

连接标定仓与流量调节阀，控制气体压力在300–400 hPa，流速50–100 mL/min。

通入气体后等待3–5分钟，待浓度显示稳定后完成标定。

‌开始检测‌

确保进气口通畅，内置采样泵会主动吸入气体。

将检测仪靠近目标区域（如管道接口、阀门、密闭空间），可配合30米延长管和外置泵使用。

屏幕实时显示THT浓度值，单位可选ppm、mg/m³等，注意观察是否有“!”（正常）或“×”（故障）提示。

‌读取与记录结果‌

直接读取瞬时数值，部分设备支持数据存储（如5000条记录）或上传PC端分析。

若配备手机APP，可实现远程监控与实时数据显示。

‌关机流程‌

检测结束后，返回洁净空气环境中。

同时长按[OK]键和[+]键，倒数3、2、1后关机，声光振动提示完成。

注意事项

‌开关机环境‌：必须在新鲜空气中进行，避免污染传感器。

‌防护与安全‌：选择具备IP65以上防护等级和Ex ib IIB T3 Gb防爆认证的设备，适用于恶劣或易燃环境。

‌电池维护‌：充电温度控制在5–35℃，不使用时每月充电一次，节能模式下续航可达40小时。

‌避免中毒‌：严禁长时间暴露于高浓度气体中，防止传感器中毒或寿命缩短