中瑞祥弯脚规弯角规人体测量用弯脚规关键注意事项使用‌

是一种用于‌人体或骨骼特定部位宽度、长度测量‌的专用工具，广泛应用于人类学、法医学、临床解剖等领域。其操作使用原理基于‌两点接触定位 + 最大值读数法‌，通过弧形测脚跨越生理或骨骼隆起结构，获取最大直线距离。

‌核心操作原理‌

‌弧形测脚设计‌：弯脚规的左右测脚呈弯曲状，可贴合眉弓、枕部、颧弓等非平面解剖结构，确保测点稳定。

‌滑动寻最大值‌：测量时，操作者将测脚端部轻触被测部位两侧标志点，沿表面缓慢滑动，同时观察主尺读数，‌当显示最大值时即为有效测量值‌。

‌符合国家标准‌：依据《GB5704.3-85 人体测量仪器 弯脚规》设计，测量范围通常为 ‌0~300 mm‌，适用于活体与骨骼测量 ‌‌应用场景与操作步骤‌

‌头长测量‌

被测者坐姿，测量者站于左侧。

左手固定一测脚于‌眉间点‌，右手滑动另一测脚于‌枕外隆凸‌处，沿正中矢状面滑动，取主尺最大值 ‌‌

‌头宽/面宽测量‌

测脚分别置于‌左右颅部最高点‌或‌颧点‌，双手拇指、食指、中指捏住测脚端部，作圆周滑动，记录最大读数 ‌‌

‌胸厚、骨盆径等‌

使用大型弯脚规（如加装弯尺的马丁测高仪），测量胸部前后径、骨盆背腹径等 ‌‌

‌关键注意事项‌

‌保持测脚与体表垂直‌，避免倾斜导致误差。

‌滑动过程需轻柔、连续‌，确保找到真正最大距离。

‌重复测量2~3次‌，