‌中瑞祥紫外线老化箱‌的操作使用

需遵循规范流程，以确保测试数据的准确性和人员安全。以下是综合各权威资料整理的核心操作步骤与注意事项：

‌一、操作步骤‌

‌试验前准备‌

‌设备检查‌：确认电源为AC220V/50Hz且接地可靠；检查紫外灯管无破损、发黑，表面清洁无污渍。

‌水箱加注‌：冷凝/喷淋水箱加注‌去离子水‌，避免杂质堵塞喷头。

‌样品制备‌：按GB/T 16422.3或ASTM G154标准裁切样品，表面清洁无油污、划痕，并编号标记。

‌样品安装‌：将样品正面朝向灯管均匀固定于试样架，避免遮挡，对称摆放以保证受光一致，同时安装黑板温度计监控样品表面温度。

‌参数设定‌

接通总电源，控制系统自检无报警后进入设置界面：

‌光源参数‌：选择UVA-340（模拟正午太阳光）或UVB-313（加速老化），设定辐照度（常用0.35–0.85W/m²@340nm）。

‌环境参数‌：光照阶段温度50–70℃，冷凝阶段40–60℃，湿度≥95% RH。

‌循环程序‌：设置光照/冷凝/喷淋时长（典型8h光照 + 4h冷凝），设定总试验时长与循环次数，开启数据记录及超温、灯管故障报警功能。

‌试验运行与监控‌

关闭箱门并确认密封，按下运行键，设备先预热30分钟至参数稳定后正式计时。

运行中通过观察窗监测，每2–4小时巡检一次，记录辐照度、温湿度、剩余时间，‌严禁灯管点亮时开门‌，防止紫外线泄漏。

中途取样需先暂停、关闭光源，佩戴防护用品快速操作，避免环境波动影响测试。

‌试验结束与收尾‌

程序结束后设备自动停机，先关闭紫外灯与加热，待机内温度降至室温再缓慢开门，防止高温高湿气体烫伤。

佩戴手套取出样品，编号存放，用于外观检查、色差、力学性能等后续测试。

清洁箱体内壁、试样架与水箱，更换水箱用水，敞开箱门干燥，关闭总电源，整理试验数据与曲线，形成可追溯报告。

‌二、安全注意事项‌

操作时佩戴‌护目镜‌与‌防紫外线手套‌，避免紫外线辐射伤害。

设备旁禁止放置易燃、易爆、易挥发物品。

灯管寿命约‌1500–2000小时‌，衰减超标应及时更换，确保测试精度。

定期校准温湿度与辐照传感器，每季度一次，确保数据精准。

‌三、维护保养要点‌

‌日常维护‌：每次试验后清洁内胆、样品架，禁用腐蚀性溶剂；每周清洁灯管，检查密封条完整性。

‌定期保养‌：

灯管使用1600–2000小时后更换；

每季度校准传感器；

半年检查电路、风机、加热组件，紧固松动部件。